南开大学环境科学与工程学院实验室家具采购项目（项目编号：NK2026H001N）更正文件1号

- 项目名称：南开大学环境科学与工程学院实验室家具采购项目

- 项目编号：NK2026H001N

- 本项目答疑问题如下：

问题1：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中★28.9.3 含配套电源配线内容问题

- 招标文件中：★28.9.3 含配套电源配线 ZR-BV-阻燃铜芯塑料电线，2.5 平方电线约 5800m;衔接电源插座，依据最终实际发生为准。电源配线应符合国家标准，通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。电线新国标为 ZC 参数里边还是 ZR； 是否按照新国标 ZC。

回复：以新国标ZC为准。

问题2：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中▲18.13 通风柜性能内容问题

- 招标文件中：▲18.13 通风柜性能需符合GB/T17408-2015《实验室通风柜》，现场检验流动显示试验：排风柜（内左侧壁、内右侧壁、内台面、内顶面）距离拉门150mm直线处、背壁面直径200mm圆圈，烟雾可排出，无可见外溢；控制浓度试验：示踪气体泄露浓度平均值≤0.01mL/m³、峰值≤0.01mL/m³。GB/T17408-2015为推荐性国家标准，国家标准均公布在国家标准全文公开系统中，但是招标文件中的标准查询不到：

回复：此项标准描述有误；删除此标准号要求；此项为评分项响应内容，各应标单位可以在满足基本技术指标和性能要求的前提下，提供其他符合其参数的相关证明资料或响应其招标技术参数，提供技术参数承诺书。

招标文件第三章项目需求书（二）产品性能要求▲18.13更正调整为：

“▲18.13 通风柜流动显示试验：排风柜（内左侧壁、内右侧壁、内台面、内顶面）距离拉门150mm直线处、背壁面直径200mm圆圈，烟雾可排出，无可见外溢；控制浓度试验：示踪气体泄露浓度平均值≤0.01mL/m³、峰值≤0.01mL/m³。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或其他证明资料。”

问题3：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中招标文件出现多次不统一电缆及电线型号内容问题

- 招标文件中：

- ★1.8.3含配套电源配线BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

2.4.3配套电源配线BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

4.4.3配套电源配线BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

·8.9 配套电源配线BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

·10.6 配套电源配线BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准，通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

与

招标文件中：·28.5 电线电缆：

28.5.1动力电缆：采用WDZ-YJY-1KV型低烟无卤阻燃铜芯电缆；

28.5.2电线：采用WDZ-BYJ-750V型低烟无卤阻燃铜芯塑料线；

与

招标文件中：★28.9.3含配套电源配线ZR-BV-阻燃铜芯塑料电线，2.5平方电线约5800m;衔接电源插座，依据最终实际发生为准。电源配线应符合国家标准，通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

28.8.1由插座配电箱引出插座的主线导线为4平方线（除特殊标注外），至各插座进线使用ZR-BV阻燃铜芯塑料电线，至单相插座接一根火线、一根零线、一根地线,至三相插座为三根火线、一根地线。所有插座回路均设漏电保护，且地线必须独立引接，不允许串联。

与

招标文件出现多次不统一电缆及电线型号，有低烟无卤WDZ，有阻燃ZR-BV(且应该规定明确阻燃类别如Z（A/B/C/D）-BV类），有普通BV。有必要统一或明确，以便投标单位附3C证书的相应严谨性。

回复：所有配线依据ZC-BV阻燃铜芯塑料电线为准。

- 招标文件项目需求书（二）产品性能要求部分条款更正调整为：

- “★1.8.3含配套电源配线ZC-BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

2.4.3配套电源配线ZC-BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

4.4.3配套电源配线ZC-BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

·8.9 配套电源配线ZC-BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

·10.6 配套电源配线ZC-BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准，通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。

·28.5 电线电缆：

28.5.1动力电缆：采用WDZ-YJY-1KV型低烟无卤阻燃铜芯电缆；

28.5.2电线：采用ZC-BV阻燃铜芯塑料线；

28.8.1由插座配电箱引出插座的主线导线为4平方线（除特殊标注外），至各插座进线使用ZC-BV阻燃铜芯塑料电线，至单相插座接一根火线、一根零线、一根地线,至三相插座为三根火线、一根地线。所有插座回路均设漏电保护，且地线必须独立引接，不允许串联。

★28.9.3含配套电源配线ZC-BV-阻燃铜芯塑料电线，2.5平方电线约5800m;衔接电源插座，依据最终实际发生为准。电源配线应符合国家标准，通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。”

招标文件项目需求书（三）产品配置清单中第60项设备配电箱的主要技术指标或说明,更正调整为：

“1、包含实验室专用配电箱改造、设备专用控制箱。
2、包含配电箱至实验台、设备等电气电缆、电线、桥架、线管敷设等安装辅材；其中含YJY-5*6电缆约18m;YJY-5*10电缆约10m;YJY-5*16电缆约6m，ZC-BV-4mm²约330m;约ZC-BV-2.5mm²约220m;依据最终实际发生为准。                                                                          3、每套含钢制塔式电源盒14个；含配套220V、10A错位五孔插座46个；含配套16A三孔插座3个；25A空开2个。”

问题4：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中3.移动实验台技术描述与清单不符内容问题

- 经核对招标文件中（二）产品性能要求及（三）产品配置清单内容不符，此产品是钢制框架结构，配套活动推柜。但产品性能要求技术参数中并活动推柜的参数描述内容，故与清单内容前后不一致;此项依据哪个为准?

回复：依据清单中实际需求为准，产品性能要求补充柜体描述。

- 招标文件中（二）产品性能要求3.移动实验台，更正调整为：

“3.移动实验台

·3.1规格：4600*700*850（mm）。

·3.2 台面：采用陶瓷板台面，厚度采用≥20mm属于A1级别不燃材料；使用双面施釉工艺，漫反射性能好，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸，触感细腻，有肌肤感。

·3.3 钢管：主体采用≥40*60*1.2mm矩形管满焊组装而成，后梁采用回形架连接固定，结构稳定坚固，钢管表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

·3.4 框架搭配侧封板、背侧钢板。

·3.5 钢架底部设有万向静音轮，滚轮采用尼龙材质，钢制轮架结构，配可刹车功能。

·3.6活动柜：柜体为满焊结构，主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

·3.7抽屉：采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；抽屉面板采用双包工艺，增强抗压性，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉闭合起减震作用。

·3.8 门板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；具有防腐蚀，抗酸碱、耐有机溶液等功能；内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；柜门配套优质同心锁具。

·3.9 层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，底面承重加强筋，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱；箱体内设有垂直调整孔位，位置任意可调。

·3.10柜体底部静音万向轮：滚轮采用尼龙材质，钢制轮架结构，推行顺滑，具有制动功能。

·3.11滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。

·3.12合页：采用304不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启≥180度。

·3.13 扣手：采用钢制一体成型扣手。”

问题5：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中4.抗震仪器台技术描述与清单不符内容问题

- 经核对招标文件中（二）产品性能要求及（三）产品配置清单内容不符，此产品是有配套落地柜体，是满柜配置要求，且抽屉柜门配置同心锁。但产品性能要求技术参数中并无钢制柜体的参数描述内容，4.4.电源配置在设备配电箱中已统一描述，此项为重复参数，且塔式电源盒为钢制材质，故与清单内容前后不一致;此项依据哪个为准?

回复：依据清单中实际需求为准，产品性能要求补充柜体描述。

- 招标文件中（二）产品性能要求4.抗震仪器台，更正调整为：

“4.抗震仪器台

·4.1抗震仪器台规格：5750*1000*850（mm）。

·4.2 台面：采用≥20mm天然大理石台面，边缘双层加厚处理，双向弧形倒角，外观手感俱佳，表面平滑，易清洁，耐高温。

·4.3 满柜结构：

4.3.1主体采用落地柜结构；钢制柜设计为柜门+抽屉形式；柜体上部配置抽屉，下部配置单或双开柜门，柜内配置一层层板，层板位置任意可调。

4.3.2柜体为满焊结构，主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

4.3.3.抽屉：采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；抽屉面板采用双包工艺，增强抗压性，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉闭合起减震作用。

4.3.4门板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；具有防腐蚀，抗酸碱、耐有机溶液等功能；内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；柜门配套优质同心锁具。

4.3.5层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，底面承重加强筋，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱；箱体内设有垂直调整孔位，位置任意可调。

4.3.6滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。

4.3.7合页：采用304不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启≥180度。

4.3.8 扣手：采用钢制一体成型扣手。

4.3.9钢架钢制调整脚：自由调节高度0-30mm；高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈。

·4.4.电源配置：

4.4.1塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成；

4.4.2电源插座规格：错位5孔插座；220V、10A插座；电源插座应符合国家标准，通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）；

4.4.3配套电源配线ZC-BV-3*2.5mm²；含穿线管;衔接电源插座。电源配线应符合国家标准；通过3C认证（提供有效的3C认证证书复印件）。”

问题6：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中6.不锈钢水柜台技术描述与清单不符内容问题

经核对招标文件中（二）产品性能要求及（三）产品配置清单内容不符，不锈钢水柜台台面为25mm厚一体成型的实验室专用碟形陶瓷台面要求，但产品性能要求技术参数中台面是25mm厚的平板陶瓷台面描述；25mm厚台面四周碟状凸边与台面为一体成型结构；并无整个都是25mm厚度平板陶瓷台面，故与清单内容前后不一致，此项描述是否有误？水柜柜体安装水盆后，无法做抽屉内容，此项·6.6 五金配件有滑轨的描述内容，是否描述有误。

回复：依据清单中实际需求为准，台面采用25mm厚一体成型的实验室专用碟形陶瓷台面。删除6.6.1 滑轨技术描述。

- 招标文件中（二）产品性能要求6.不锈钢水柜台6.4.台面，更正调整为：

6.不锈钢水柜台

·6.4.台面：采用陶瓷板台面，厚度采用≥25mm厚一体成型的实验室专用碟形陶瓷台面，台面四周碟状凸边与台面为一体成型结构，台面表面为耐腐蚀的专用釉面。釉面经高温烧结而成，耐高温，耐刮磨，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，经久耐用。

- 招标文件中（二）产品性能要求6.不锈钢水柜台 6.6 五金配件，更正调整为：

·6.6 五金配件

6.6.1 合页：采用304不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启≥180度；

6.6.2扣手：采用不锈钢一体成型扣手。

问题7：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中18.通风柜参数内容技术描述与清单不符内容问题

1.经核对★18.5 台面参数内容仅是对25mm厚碟形陶瓷台面的工艺描述内容，此项招标文件设定★标废标项，需要提供陶瓷台面检测报告，但此项无明确指出需要提供哪类性能的检测内容，此项容易出现争议，无法针对性评判实质符合性，请给出具体检测分项内容。

2.经核对·18.20 通风柜控制器及操作显示面板：招标文件中（二）产品性能要求及（三）产品配置清单内容不符，技术参数描述内容为VAV变风量控制系统配置描述，而清单中的内容为CAV定风量的控制需求能实现可实时可显示阀门开度、风机运行状态，照明控制等功能要求，故技术参数中的VAV变风量控制系统不能与之匹配，故与清单内容前后不一致，此项是否描述有误？

回复：依据配置清单为准，通风柜控制器及操作显示面板为CAV定风量控制需求。

- 招标文件中（二）产品性能要求18.通风柜，部分条款更正调整为：

★18.5 台面：采用≥25mm厚一体成型的实验室专用碟形陶瓷台面，台面四周碟状凸边与台面为一体成型结构，台面表面为耐腐蚀的专用釉面。釉面经高温烧结而成，耐高温，耐刮磨，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，经久耐用，安全环保适用于通风柜台面。

陶瓷台面耐化学腐蚀性：依据GB/T 3810.13-2016标准，同一份检测报告需包含硫酸溶液（50%）、盐酸溶液（20%）、冰乙酸（AR99.5%）、甲酸溶液（40%）、氢氧化钡溶液（3%）、次氯酸钠溶液（10%）、氯化钴溶液（20g/L）、氯化铬溶液（20g/L）、氯化铜溶液（20g/L）、硝酸铝（20g/L）、硝酸钴（20g/L）、碳酸钾溶液（50%）、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（200g/L）、苯甲酰氯（AR98%）等至少100种试剂，浸泡时间≥48h，检测结果均为GA级（浸泡后表面无可见变化）。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

·18.20 通风柜控制器及操作显示面板：采用窄边玻璃触控面板，带OLED显示屏分辨率不低于128*88dpi，主页可实时可显示阀门开度、风机运行状态，照明控制等；具体如下：

18.20.1启动控制器 ：控制器通电后，开关键背光灯亮起红色，系统进入待机状态。在待机状态下，将启动控制器。

18.20.2照明开启及关闭：系统开机状态下 当照明未开启时，按照明键，继电器输出 220V 电压到照明输出接口。当照明开启时，继电器输出到照明输出接口的 220V 电压被切断。

18.20.3当面板按钮开启后，联动风机开启运行；按钮关闭，则联动风机停止运行。

问题8：根据招标文件，招标文件中的平面图并未体现实验室家具的具体位置，通过查看现场发现现场有风井、配电箱、墙上空调开关、电气开关等以及排水点位与实验室家具出现冲突，请明确实验室家具位置。

回复：招标文件已附实验室分布平面图纸，各供应商可自行根据招标清单及勘察现场情况根据自身产品类型、设计经验自行进行平面家具布局；设计符合采购人需求及满足实验功能的图纸方案即可。

问题9：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中1.全钢实验台台面问题

招标文件中：

1.全钢实验台

▲1.7 陶瓷板台面：台面采用≥20mm岩板级陶瓷，属于A1级别不燃材料；一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层；釉面漫反射性能好，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸，触感细腻，有肌肤感。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的符合以下1.7.1技术要求的陶瓷台面检测报告复印件。

1.7.1 洛氏硬度：参照GB/T 26696-2011标准，检测结果为≥70.1HRC。

资料被报备，厂家只提供给单一的供应商，无法拿到具体的检测报告复印件。

回复：实验台面并无限定唯一品牌；市场上符合此项技术要求的品牌不少于5个，投标供应商可选用符合技术参数的优质品牌即可；不存在指向特定供应商及特定产品。

问题10：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中6.不锈钢水柜台/6.7 水龙头

招标文件中：

- 6.7水龙头

▲6.7.5铜管拉伸试验：依据GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥557MPa, 断后伸长率≤15%; 提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的符合以上技术要求的水龙头检测报告复印件；

★6.7.6龙头(水嘴)：投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能(节水)产品认证证书，提供上述有效证书复印件，否则投标无效。

资料被报备，厂家只提供给单一的供应商，无法拿到具体的检测报告复印件。

回复：水龙头配件并无限定唯一品牌；市场上符合此项技术要求的品牌不少于5个，投标供应商可选用符合技术参数的优质品牌即可；不存在指向特定供应商及特定产品。

问题11：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中18.通风柜台面

- 招标要求：

- 18.通风柜

★18.5 台面：采用≥25mm厚一体成型的实验室专用碟形陶瓷台面，台面四周碟状凸边与台面为一体成型结构，台面表面为耐腐蚀的专用釉面。釉面经高温烧结而成，耐高温，耐刮磨，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，经久耐用，安全环保适用于通风柜台面。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的陶瓷台面检测报告复印件。

资料被报备，厂家只提供给单一的供应商，无法拿到具体的检测报告复印件。

回复：实验台面并无限定唯一品牌；市场上符合此项技术要求的品牌众多不少于5个，投标供应商可选用其他品牌技术参数资料；满足技术参数的优质品牌即可；不存在指向特定供应商及特定产品。

问题12：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中29.办公桌、30.L型办公桌、31.会议桌、36.设备桌内容问题

- 招标要求：

- 29.办公桌

·29.1 规格：1400*700*760（mm）。

▲29.2 桌面：采用优质品牌环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，厚度≥25 mm，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.015 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 µg/（m2·h），抗菌率≥99%。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的刨花板检测报告复印件。

- 30.L型办公桌

·30.1 规格：1500*1800*1200（mm）。

·30.2 屏风：铝合金框架厚度40 mm，内部不允许使用人造板。屏风上下全≥0.8厚优质冷轧钢板，喷塑处理，配金属调节脚。高度不低于760 mm;屏风高度不低于1200 mm；屏风带走线功能及强弱电插座。

▲30.3 桌面：采用优质品牌环保ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，厚度≥25 mm，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.015 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 µg/（m2·h），抗菌率≥99%。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的刨花板检测报告复印件。

31.会议桌

·31.1 规格：1400*500*760（mm）。

▲31.2 基材：采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.015 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 µg/（m2·h），抗菌率≥99%。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的刨花板检测报告复印件。

36.设备桌

·36.1 规格：1500*500*760（mm）。

▲36.2 基材：采用 ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.015 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100 µg/（m2·h），抗菌率≥99%。提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的刨花板检测报告复印件章。

根据上述参数，没找到相关办公家具厂家，是否采用同等功能的其他的办公家具参数。

回复：技术参数和标准是基于项目的实际需求和行业通用规范制定的；此项桌面技术参数要求是经采购人经过相关的论证与调研，并结合使用环境及保障实验人员安全的因素，选用此环保ENF级板材；市场上符合此台面品牌不少于5个，投标供应商可选用其他满足技术参数的优质品牌即可。

问题13：有关招标文件第三章项目需求书/（二）产品性能要求中32.办公椅内容问题

32.办公椅

▲32.10 办公椅环境属性和品质属性符合 GB/T35607-2024 标准要求；产品有害物质[至少包 含：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC)] 、 家具涂层可迁移元素-铅 Pb 、家具涂层可迁移元素-铬Cr 、家具涂层可迁移元素-汞Hg)  等均未检出。提供具有 CMA资质的第三方检测机构出具的办公椅性能检测报告复印件。

根据上述参数，没找到相关办公家具厂家，是否采用同等功能的其他的办公家具参数。

回复：技术参数和标准是基于项目的实际需求和行业通用规范制定的；此项技术参数要求是经采购人经过相关的论证与调研，并结合使用环境及保障实验人员安全的因素选用；市场上符合此台面品牌不少于5个，投标供应商可选用其他满足技术参数的优质品牌即可。

- 对招标文件中第三章部分·项标记进行调整，调整为：

- “（二）产品性能要求

- ·13.天平台

13.1 规格：900*600*750（mm）。

13.2 框架：主体支架采用≥40*60*1.2mm厚钢管，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。

13.3 台面：≥40mm 厚黑色大理石，四边倒角圆滑过度；减震功能；有微调装置，可多层调节水平高度。

13.4 箱体：主体采用≥1.0mm冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

13.5 可调脚：自由调节高度0-30mm；高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈。

·14.全钢货架

14.1规格：1200*500*1800（mm）；

14.2 主体框架采用≥40×50×1.5mm 钢管；

14.3 四块层板，中间两块层板可调活动，层板采用≥1.0mm 冷轧钢板加工而成，边缘处三折弯处理，层板配置加强筋，每层承重≥100kG，表层环氧树脂喷涂处理。

·15.气瓶固定架

15.1规格：850*300*1000（mm）（进口颈270mm）；

15.2 固定架采用≥2.0mm的304不锈钢材质；

15.3 固定架长度≥260mm，配不锈钢防倒链，防倒链长度可调。

（三）产品配置·1.本项目包含以下产品”

- 本项目提交投标文件截止时间、开标时间更正为：2026年2月9日9点30分（北京时间）

- 招标文件其他内容不变。

南开大学招投标管理办公室

- 昱丰（天津）项目管理有限公司

- 2026年1月24日